无创呼吸机  数量：3台

- 整机与显示要求
✳1. 支持有无创、高流量氧疗功能，一机多能。
✳2. 气道压力监测、潮气量监测、呼吸频率监测；实时提供监测参数≥192小时的趋势图、 表分析，≥5000条报警和操作日志记录；
  3. 适用于成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，能够满足危重症患者的无创通气需求。
✳4. 采用涡轮系统供气方式，最大峰流速≥280L/min。
  5. ≥15英寸彩色触摸电容屏，中文操作界面。

- 6. 氧浓度精确可调(21-100%)。

- 二、呼吸模式及功能

- 1. 通气模式：通气模式：持续气道正压通气模式CPAP、自主通气模式S、时控通气模式T、自主/时控通气模式S/T、压力控制/辅助通气模式P-A/C。

✳2. 具备高流速氧疗功能；流速和氧浓度可设，氧疗最大流速≥60L/min。
3 . 吸气和呼气灵敏度自动调节，且支持1-6档手动调节吸气触发和呼气切换灵敏度。
4.具有压力释放功能、延时升压和增氧功能。

5、具备自动漏气补偿功能，最大漏气量≥110L/min。

6、支持识别和设置不同类型呼吸面罩和呼气端口的选择。

7、屏幕显示：多道波形同屏显示，支持短趋势、波形、监测值同屏显示。

8、实时监测病人端泄漏量和总泄漏量。

9.≥180分钟内置可充电锂电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。

三、设置参数
1. 持续气道正压CPAP：4-30  cmH20

2.吸气正压IPAP：4-50   cmH20

3.支持压力：4-50 cmH20

4.呼气压力EPAP：4-30  cmH20

5.潮气量：50ml—2000ml

6.呼吸频率：1-60次/min

7.吸气时间：0.2—5s

8.氧浓度：21%—100%可调，调节精度1%

9.压力上升时间：1-6档可调

10.延时升压时间：OFF,1-60min

四、监测参数

1.气道压力监测：气道峰压、呼气末正压等参数监测；

2.潮气量监测：潮气量、分钟通气量、分钟泄漏量等参数监测；

3.呼吸频率监测：呼吸频率、病人触发百分比监测；

4.实时提供监测参数≥72小时的趋势图、表分析，事件记录；

五、报警参数
1. 智能化分级报警、声光报警
2. 气道压力：过高报警
3. 分钟通气量：过高/过低报警
4. 呼出潮气量：过高/过低报警
5. 呼吸频率：过高/过低报警
6. 窒息报警，时间可设置（5-60s）
六、系统功能要求
1. 病人数据，屏幕截图、机器设置等数据可通过USB接口导出。
✳2.主机和台车可分离，方便临床不同应用场景使用（可以作为无创转运呼吸机），提供说明书截图证明材料。
  3. 呼吸机意外断电关机后，再次通电后可自动恢复通气，更安全。
  4. 电源方案：交流供电方式。
  5. 气源方案：支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。
七、信息化功能要求
 1. 支持与床旁监护仪，输注泵，床旁超声等设备同网络连接到护士站中央站，并实现同屏显示多品类设备的参数，波形和报警信息。
 2. 呼吸机支持医院通用网络协议，兼容院内主流品牌中央监护系统，支持SBT脱机试验功能。
 3. 呼吸机的报警可升级通过手表实时分发给医护人员。
 4. 可升级通过ios/安卓移动端软件查看病人实时生命体征、呼吸机参数波形信息。

八、其它配置要求（单台）：（包含但不限于以下内容）

- 台车1台

- 呼吸管道≥2套

- 按临床实际需求配加热底座≥1个

- 按临床实际需求配食道压测压管

- 按临床需求配平台阀≥5个

转运氧气瓶 数量：6

1、主要技术性能及参数：最大储存压力：≤14.7MPa

2、氧气气流调节范围为(1-5)L/min

3、在流量关闭的情况下，高压部分能承受15MPa压力

4、经减压后，压力控制在(0.2-0.3)MPa

5、安全排放压力为(0.35±0.04)MPa

6、储气瓶容积≥4L

7、最大储气量≥600L

8、气瓶直径≥φ120×480mm

9、净重≤7.0kg

气囊压力表 数量：1

1、备用压力测试功能；高精度针式压力表对实际压力进行测量

2、具备负压气密性功能

3、具备负压功能

4、具备放气功能；对球囊内的气压进行手动调节放气

5、弹管机压力表

6、压力基本误差范围：

6.1、30(cmH2O)±2(cmH2O)；

6.2、60(cmH2O)±2(cmH2O)；

6.3、90(cmH2O)±2(cmH2O)；

6.4、120(cmH2O)±2 (cmH2O)

7、连接管PVC材质，长度：≥1米

8、面板保护圈为硅胶材质；

9、零点指示装置；零标度线应位于标度的左端

10、压力指示量程：0-120cmH2O

11、压力测量范围：0-70cmH2O

12、密封性：≤2cmH2O/min

高流量呼吸治疗仪 数量：2

- 温度调节3个档位（31℃、34℃、37℃）

- 2、一体化加温湿化器，湿度输出范围32-44mg/L

3、一体化流量调节，范围2-80LPM；具有低流量和高流量两种模式

4、触摸式液晶屏≥7英寸

5、标配血氧饱和度/脉率监测：实时监测与记录血氧饱和度情况

6、同一屏幕下可同时实时显示流量、温度、氧浓度、SPO2、脉率（提供证明材料）

7、电磁阀式自动控制氧浓度（提供证明材料）

7.1 一键设定无需手动调节

7.2 一体化超声实时氧浓度监测，无氧电池消耗，寿命长

7.3 精确调节FiO2范围：21%-100%，步长1%

- 加温湿化器的湿化水罐：

8.1 由水瓶自动加水，可变容积90ml至280ml，顺应性≤0.4ml/cmH2O

8.2 最大工作压力≥80cmH2O,最大峰流量≥180L/min

9、呼吸管路性能：高密度均匀分布螺纹加热丝，加热丝总长度≥800cm，螺旋带温度监控

10、患者气体不回流主机，主机无需消毒

11、机器带有高密度过滤棉

12、具有日志记录，事件记录及报警记录功能

13、具有报警功能指示：干烧报警、管路使用异常报警、环境温度过高报警、环境温度过低报警、氧浓度过高报警、氧浓度过低报警、氧源压力过高报警、氧源压力过低报警等

14、具有提示功能：预设治疗时间已到提示、运行断电声音提示

转运呼吸机  数量：1

1、适用范围：针对院外或院内的成人、儿童和幼儿等危重患者进行通气辅助及呼吸生命支持。

2、主要技术参数

2.1 气动电控型呼吸机

2.2 主机重量: ≤3.5Kg

2.3 具备中英文语音导航和传统声音报警功能，且可选，方便医务人员快速上机操作

2.4 控制模式：时间切换、容量控制、压力控制

2.5 屏幕：彩色触摸液晶屏，尺寸≥6.5英寸

2.6 内置电子PEEP功能，PEEP压力0.3～30cmH2O

2.7 呼吸模式： Manual、IPPV、V-A/C 、V-SIMV、PCV、P-A/C、P-SIMV、CPAP、CPR通气模式

*2.8 可升级HFNC高流量氧疗功能，最高可达80L/Min

*2.9 具有一键设置功能，可快速设定幼儿、儿童和成人模式，快速进入抢救状态

2.10 工作压力: 2.7 ～ 6.0bar；

2.11 吸呼比:8:1～1:8可调或高于此范围

2.12 潮气量：50mL ～ 2200mL

2.13 呼吸频率: 0～110bpm

2.14 氧浓度可调:40%/100%两档可调或40%-100%连续可调

2.15 压力触发：-20cmH2O～0cmH2O

2.16 压力上升时间：慢/正常/快三档可调

2.17 压力支持：0.3cmH2O～35cmH2O

2.18 平台时间：0～80%

2.19 吸气压力: 5 ～ 60cmH2O，连续可调

3、其它

3.1 监测指标：分钟通气量、潮气量、气道压力（峰值压、平均圧）、时间-压力波形等

3.2 内置可充电锂电池，具有在线充电功能，工作时间:≥5小时

3.3 防护等级:IPX4

3.4 可选配一体化负压吸痰、面罩供氧功能

3.5 可升级呼吸末二氧化碳监测功能

*3.6 已通过国际EN1789救护车车载测试认证，抗摔防震，有第三方机构认证证书

3.7 主机可以独立使用，或配备转运急救包使用，亦可连接转运分体式便携气瓶联合使用。