麻醉机技术参数（8套）

一、麻醉系统概述
▲1. 适用于成人、小儿、新生儿（非婴幼儿）；(提供注册证)
2. 机器使用年限≥10年；（提供机器铭牌照片等证明）
3、每台设备标配专用台车、重复使用呼吸管路、皮囊、面罩、流量传感器等附件一套。
二、麻醉系统技术参数
（一）气体输送系统
1. 标配氧气、空气双气源；
2. 具备电子流量控制；
3.显示新鲜气体设置总流量和氧浓度；
4. 新鲜气体流量的设置范围：0.2–15 L/min范围内；
三、麻醉呼吸机
1. 呼吸机：气动电控呼吸机或电动电控呼吸机；
2. 通气模式：手动、自主、待机、VC-CMV、VC–SIMV、VC - SIMV / PS 、PC-CMV、PC–SIMV、PC-SIMV / PS；
▲3. 容量模式下最小潮气量: ≤10ml；
4. 吸气压力: 5- 80 cmH2O范围内；
▲5. 呼气末正压：2 - 50 cmH2O范围内；
6. 呼吸频率: 3 - 100 次/分范围内；
7. 吸呼比：4:1 - 1:10 或2:1 - 1:8或1:49 - 49:1
8. 最大吸气流速：≥150L/min；
9. 流量触发 :0.2-15L/min范围内；
10. 压力上升时间：0- 2秒范围内；
11.压力支持模式下自主呼吸的呼气终止标准：5%-60%范围内

12.具备紧急手动通气模式

13.具备心脏旁路模式
四、呼吸回路
1. 一体化集成呼吸回路，耐134℃高温蒸汽灭菌；
2. 一体化回路主动加热系统。
▲3. 高精度非压差式流量传感器或压差式流量传感器，可重复消毒使用。
▲4. 标配CO2吸收罐，容量≤2升；（提供产品说明书证明材料）
5.标配麻醉废气排放装置。
五、挥发罐
1.标准双罐位，具备挥发罐自动互锁功能；
▲2.标配一个与麻醉主机同品牌七氟醚挥发罐；
▲3.七氟醚挥发罐注册证品牌与麻醉机注册证中七氟醚挥发罐品牌相同；
六、监测
▲1.彩色触摸屏显示屏≥15吋；（提供产品说明书证明材料）
2.通气监测参数：分钟通气量、潮气量、潮气量差值、呼吸频率、气道压、峰压、平台压、平均压、PEEP；
3.配备内置或插件气体监测模块：O2、N2O、CO2及5种麻醉气体（七氟醚、异氟醚、地氟醚、安氟醚、氟烷）吸入和呼出浓度；
4.经年龄校正的xMAC值计算和显示；
5.自动xMAC监测和报警功能，可自动激活xMAC低报警，有效防止病人术中知晓；
▲6.氧浓度监测采用顺磁氧技术；（提供产品说明书证明材料）
7.具备肺功能监测：动态顺应性、阻力、弹性。
七、报警
1.智能三级声光报警；
2.报警参数：氧浓度、潮气量、分钟通气量、窒息报警、气道压力报警等；
3.可根据病人的身高自动计算理想体重，预设相关的通气参数和报警阈值；

2、监护仪技术参数（8套）
（一）监护仪结构
▲1.≥18英寸彩色触摸屏，分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示；（提供产品说明书证明材料）
2.显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作；
3.模块化插件一体式床边监护仪，模块插槽数≥6个；
4.内置锂电池，供电时间≥2小时；
5.标配3/5导心电导联、指套式血氧探头、无创压袖带、体温探头等二套，满足一用一备； 
▲6.标配插件式转运监护仪，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池，供电≥4小时，无风扇设计；（提供产品说明书证明材料）
▲7.配置基本参数：包含但不限于心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压，呼末二氧化碳，麻醉深度BIS等。（提供产品说明书证明材料）
8.标配呼吸末二氧化碳：测量参数：呼吸率、呼末二氧化碳浓度（EtCO2）、吸入二氧化碳浓度（InsCO2）；
▲9.配置麻醉深度BIS模块（提供三类医疗器械注册证）

10.适用于成人到新生儿全年龄段病人；
（二）监测参数：
1、具备包含但不限于心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压，呼末二氧化碳，麻醉深度BIS等参数监测；
▲2.支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析（提供产品说明书证明材料）
▲3.心电监测支持≥4个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析；（提供产品界面图片、说明书证明等支持实时分析通道数量）
4.支持房室传导阻滞心律失常分析；（提供产品说明书证明材料）
5.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段； 
6.支持选配CPR按压传感器，直观显示按压频率和按压深度；
7.具备升级功能：EEG脑电监测、RM呼吸力学监测、肌松监测等满足科室后续升级需要。
（三）系统功能：
1. 具有图形化报警指示功能
2. 具有报警升级功能

3. 具备早期恶化识别功能
4. 具备血流动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能（提供产品界面、说明书证明文件）
5. 具备血流动力学软件工具
6. 具备麻醉平衡指引显示功能

▲7. 支持与除颤、监护仪，混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理（提供产品截图证明材料）
▲8、免费开放端口、数据兼容；如需接入医院信息网络系统或对接现有设备，投标人应承担由此产生的相关费用（提供承诺书格式自拟）

 3、无影灯技术参数（5套）

1. 采用LED冷光源，LED双母灯或子母灯设计，寿命≥60000h，且每组LED光源都有单独的透镜聚光；
▲2. 小C臂绕大C臂旋转范围：无限位，且灯头绕C臂旋转范围：无限位；（提供医疗器械检测所或具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告）
▲3. 灯头采用超薄设计，高度≤150mm，直径≤700mm，具有良好的层流穿透效果，均符合DIN1946-4现代层流手术室感控要求，扰流指数≤24%；（提供医疗器械检测所或具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告）
4. 灯头外壳及面板均为一体成型，无拼接、无镂空；
▲5. 灯头中心照度≥150,000 Lux，照度不低于10级可调；
6. 手术灯使用寿命≥8年，寿命周期内照度稳定；
7. 手术灯灯头不低于IP55防水防尘等级；（提供检测报告证明加盖制造商公章）
▲8. 光斑直径：具备可调节功能，母灯及子灯均满足最小光斑直径d10≤160mm，最大光斑直径d50≥300mm；（提供医疗器械检测所或具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告）
▲9. 无影灯光斑采用电子光学调节，光斑不小于5级可调；
10. 光斑均匀度d50/d10≥50%。（提供医疗器械检测所或具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告）
11. 光柱聚焦深度(L1+L2)20%：≥1300mm
12. 光柱聚焦深度(L1+L2)60%：≥750mm（提供医疗器械检测所或具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告）
13. 深腔无影率≥99%。（提供医疗器械检测所或具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告）
14. 显色指数Ra≥ 95， R9≥ 95。（提供医疗器械检测所或具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告）
▲15. 手术灯具备抗频闪功能（提供相关证明文件）
16. 具备色温可调功能，辐射光色温3600K-5000K，不少于4级可调。（提供实物照片证明加盖制造商公章）
17. 可选配全高清中置无线摄像功能。

4、吊塔技术参数（10套）
1电动式麻醉吊塔（5套）

1.1
电动双臂结构，悬臂长度≥1500mm，吊塔最大承重≥200Kg。（提供医疗器械检测所或具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告）

1.2
气电箱为吊柱式，吊柱箱体采用≥5面设计，气电箱长度≥800mm。

1.3
气电箱可随悬臂做电动升降运动，悬臂、终端箱转动范围≥340°，且具有良好的限位系统；（提供医疗器械检测所或具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告）

1.4
气体终端（氧气2个，负压吸引2个，压缩空气2个，二氧化碳1个，麻醉废气1个），并包含对应气体的插头，麻醉废气排放采用正压虹吸式，禁止采用负压吸引。

▲1.5气体终端要求：德标，加防尘盖（提供实物照片证明）

1.6
网络接口（六类屏蔽）2个，视频接口1 个，等电位柱2个。

1.7
仪器承载托盘3个，1个带自吸合抽屉，尺寸≥530X480mm。托盘必须为铝合金材质，一体成型，纯平设计，表面无螺钉；（提供实物照片证明）

1.8
泵电源线集线器2个、边轨式集线器4个

1.9
固定设备电源线集线器4个，医用气管挂钩2个

2
电动外科塔（5套）

2.1
电动双臂结构，悬臂长度≥1500mm。吊塔最大承重≥200Kg，同时安全承重应为承重的4倍。（提供医疗器械检测所或具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告）

2.2
气电箱为吊柱式，吊柱箱体采用≥5面设计，气电箱长度≥1000毫米

2.3
气电箱可随悬臂做电动升降运动，悬臂、终端箱转动范围≥340°；（提供医疗器械检测所或具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告）

2.4
气体终端：气体终端（氧气2个，负压吸引2个，压缩空气2个，二氧化碳1个），并包含对应气体的插头。气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有“原位待接通状态”功能，同时具有防尘保护；

2.5
电源插座：（国标五孔）10A 10个，16A 1个。

2.6
网络接口（六类屏蔽）2个，接地端子2个。

2.7
三层设备托盘，其中一个带抽屉，带标准附件导轨，自带吸合功能。托盘必须为铝合金材质，一体成型，纯平设计，表面无螺钉；（提供实物照片证明）

2.8
泵电源线集线器2个、边轨式集线器4个、电源线集线器4个，边轨式收纳盒1个

2.9
整体式终端箱体，无缝防尘设计

2.10输液架最大承重≥28KG

2.11双关节延伸臂+输液架1套。

2.12标配输液架、集线器，独立安装

2.13配备≥27寸医用专用显示器及吊臂五套。
5、电动液压手术床技术参数（5套）
1. 手术床采用电动液压动力系统，可电动调节实现台面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、解锁锁定，平移。

2. 手术床具备多种电动控制方式，包括但不限于线控器、备用面板等。
3. 手术床床垫采用多层复合技术，由记忆海绵材料制成，手术床床垫厚度≥80mm, 床垫接缝处采用无缝烫接技术。

4. 手术台床垫皮层通过TB117-2013防火等级测试。（提供医疗器械检测所或具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告）

5. 手术床腿板采用一键快插式设计和气弹簧腿板设计。

6. 手术床立柱备用面板内嵌于硬顶式立柱护罩，不得凸出立柱护罩表面，降低感控风险（提供实物图片及彩页证明）

7. 手术床底罩表面平整无凹陷，底座厚度≤150mm。

8. 手术床可选配独立腰桥功能，且腰桥为隐藏式设计，无外漏导轨；通过腰桥把手在床体两侧操作，腰桥升降距离≥120mm。
9. 手术床开关、等电位柱及电源接口均有防水盖设计（提供实物图片证明）

▲10. 手术床≥IPX5防水等级测试。（提供医疗器械检测所或具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告）

11. 手术床具备四个万向脚轮，方便原地旋转和移动。(提供医疗器械检测所或具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告)

12. 手术床具有四个独立的电动支脚刹车。 

13. 手术床可一键预设正、反屈曲位，同时具备一键0位功能。

▲14. 手术床配有高性能充电电池，可满足不少于60 次或一周手术需要。

▲15. 手术床承载重量：≥360kg（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告）

技术参数：

 15.1手术床（不含导轨）宽度：≥510mm，长度≥2050mm

 ▲15.2纵向最大倾斜角度（头倾）：≥30°（提供医疗器械检测所或具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告）

 15.3纵向最大倾斜角度（脚倾）：≥25°

 15.4侧向最大倾斜角度（左倾/右倾）：≥21°

 15.5头板最大倾斜角度：上折≥60°，下折≥89°

 15.6背板最大倾斜角度：上折≥75°，下折≥30°

 15.7腿板最大倾斜角度：上折≥30°；下折≥85°

 15.8手术床水平最低台面（不含床垫）：≤600mm

 15.9手术床水平最高台面（不含床垫）：≥950mm

 15.10台面平移距离：≥320mm （提供医疗器械检测所或具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告）

16.手术床基本配置要求：

电动手术床配记忆海绵床垫，头板，主机（包含背板，坐板），分体式腿板，立柱备用面，托手架1对（含夹持器），麻醉屏架1套（含夹持器）

6器械一批
方盘托架技术参数（14套）
1.外形尺寸：700mm×600mm×（900mm～1250mm）。                                          

2.盘面采用厚≥1.0mm，含升降功能。

3.整体托盘下面采用插销式分四节可以调整，升降高度在950～1350mm之间；托盘面四周采用模具折边，盘面可调节范围400～650mm之间，盘面底部用支承板加强处理。

4.底部装有四只3寸万向静音脚轮；两只带刹车。

[image: image1.png]



器械车（二层立柱式围栏）技术参数（28套）
1、产品外形尺寸：覆盖1000mm×610mm×890mm 

2、立柱管材为φ25×1.0mm,台面板材厚度≥1.0mm；

3、配件：脚轮用4寸包罩螺杆万向轮，其中2只脚轮带刹车装置（脚轮应通过谱尼测试，负载强度高，推行灵活、耐磨损、无噪音）

4、结构特点：两层凹型台面，凹槽采用液压冲床配以专用模具一次性冲压拉伸成型，拉伸深度为≥8mm，并安装有护栏，以防止器械滚动落地；台面承重不低于15Kg；

5、工艺：焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。表面均采用砂光处理。所有边角均为圆弧，边缘打磨抛光，为整体焊接；在接触人体或收藏物品的部位应无毛刺。

[image: image2.png]



手术圆凳技术参数（30套）
1、产品外形尺寸：Ф395mm×（500mm～800mm）。

2、2、立柱管材≥φ50×1.2mm，脚管材≥φ25×1.2mm，踏脚环管材≥φ25×1.2mm，凳面板材厚度≥3.0mm。
3、脚底配备尼龙脚、地面橡胶保护罩。

4、结构特点：单杆调节升降结构。拉伸深度为≥50mm，凳面成型后已有凹型部位，凳面采用螺旋升降方式；凳面承重≥80Kg。脚及踏脚环弯曲处平整光滑，凳面可升降调节，升降幅度≥300mm。

5、工艺：焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。表面均采用砂光处理。所有边角均为圆弧，边缘打磨抛光，为整体焊接；在接触人体或收藏物品的部位应无毛刺。

[image: image3.png]



麻醉圆凳技术参数（10套）
1、规格： Ф395mm×（525mm～825mm）。           

2、不锈钢材料制作而成，轻便灵活。

3、凳面采用不锈钢板材压模成形，厚度≥3mm。

4、脚底装有防噪防滑封头。

5、高低可调，凳面可任意旋转升降，升降调节范围≥300mm。

[image: image4.png]



污物车/异形污物车技术参数（28套）
1、外形尺寸：覆盖450mm×750mm。                     

2、采用优质不锈钢304圆管制作而成，圆管采用￠19mm，上部带有四个固定垃圾的卡子。

3、底部装有三只3寸万向脚轮。

[image: image5.png]



麻醉药品车/无菌架技术参数（14套）
1、产品外形尺寸：覆盖1200mm×450mm×1800mm 。

2、主体采用304不锈钢设计,立柱管材为φ32×1.5mm304不锈钢。

3、配用6寸螺杆万向脚轮，带刹车装置。

4、结构特点：5层栅栏式搁板，搁板边框与底部支撑为38×25m×1.5mm扁管，中部圆管应可以滚动，利于清洁，搁板承重≥40g；立柱采用数控弯管机配以弯管专用模具来保证管材弯曲处平整光滑；配有4只φ100mm橡胶防撞轮。

5、工艺：焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。表面均采用砂光处理。所有边角均为圆弧，边缘打磨抛光，为整体焊接；在接触人体或收藏物品的部位应无毛刺。

[image: image6.png]



麻醉治疗车技术要求（14套）
1、麻醉车尺寸≥1220mm×490mm×1630mm,尺寸及颜色可按需定制；
2、整体采用静电喷塑工艺，主体采用304不锈钢设计，具备抗腐蚀和防撞功能。
▲3、工作台面＋台面围栏采用304不锈钢设计，围栏高度≥60mm；车身层数≥4层，抽屉≥4个，抽屉高度范围120mm～240mm，抽屉内部支持分格，抽屉具备锁功能；车身标配脚踏式污物桶≥2个；车身标配透明药盒≥5个；药盒≥4个，尺寸范围≥555mm×405mm×60mm,具备自由分格功能；杂物篓≥2个；锐器盒≥1个；写字板≥1块；搁物盘≥2个；
4、麻醉车抽屉采用三节式静音滚珠滑道导轨，具备自锁功能。
5、脚轮采用静音万向轮设计，具备防缠绕功能，脚轮刹车≥2个。

体表加温垫技术参数（2套）
1．产品组成：由控制器、加温垫、病患专用体温传感器组成。

2．加热方式：24V直流安全电压电加热。

3．温度控制范围：覆盖33℃～39℃；

4．控制器同时具有病员体温传感器通道和加温输出通道。

5．过高温度报警：≥41℃

6．加温工作模式：具备自动加温工作模式和手动加温工作模式。

7．安全保护功能：具有多重超温防护功能,含独立硬件安全装置，超温自动断电功能。

8．加温垫加热部分可透X光，可重复使用，无需专用耗材。

9.加温垫具有多种规格型号，满足临床不同手术的加温需求。

10. 加温垫组成：内置≥8层复合结构：包含但不限于PU复合布接触层、舒适层、阻燃海绵缓冲层、导热绝缘层、碳纤维加热层、保温层、扩充层、隔离层。

11恒温器防水等级≥IPX2。

12．加温垫具有防水功能,加温垫防水等级≥IPX8。

13．控制器至少具有：网电源故障报警、超温报警、温度控制传感器失效报警、接触表面温度波动报警、系统故障报警等，同时具备声光报警提示功能。

14．控制器具有多种固定装置，可使用C型夹或挂钩与手术床、吊塔等设备连接固定。

15．控制器可连接体表或体核温度传感器，并通过主机显示患者实时体温；患者体温传感器采用医用体温探头。

16．加温垫内置温度监测传感器，实现精确控温，单个加温垫内置温度监测传感器数量≥5个。

