良性阵发性位置性眩晕诊疗系统技术参数

项目基本情况：

预算金额：100万/套

采购数量：1套

技术要求：

（一）主要要求：

1.1适用于良性阵发性位置性眩晕（BPPV）的诊断和治疗， 适用于前庭性神经炎、梅尼埃病、突发性耳聋合并眩晕等前庭性疾病的辅助检查。

1.2适用于各型BPPV的诊疗；前庭功能的评测；晕动病的诊疗等，可进行速度阶梯试验，旋转急停试验，正弦谐波试验（SHAT）等。

（二）产品构成及技术要求：

2.1主轴、辅轴：主辅转动轴处于垂直方向，可同时多维转动。无转动角度限制，可数字输入，分辨率为 1゜误差≤2゜；

转速可数字输入，分辨率为 1゜/s，最大180 ゜/s，误差≤5%；

加速度可数字输入，分辨率为0.5゜/s2，最大180゜/s2，误差≤5%。

2.2患者座椅：9道航空插扣式安全带，分别固定人体肩、背、胸、腹、大腿、小腿。液压式自动控制安全杠。

2.3操控台：设备自带原装操控台，2个显示器。一个用于设备的操控和眼震数据分析研判；另一个专门用于眼震的观察。

★2.4红外视频眼罩：2个红外视频摄像头，可切换左右眼视频，无需翻转使用，方便左右眼对照观察。对单眼有疾患的患者不影响诊疗。内置固视抑制灯，自动定标，可作自发眼震、固视抑制检查、凝视检查。

2.5眼震数据信号采用有线传输，抗干扰强，避免无线传输易干扰和信号图像失真。

（三）软件：

3.1安装具有生理信号采集功能的眩晕诊疗应用软件。

3.2预装国内眩晕诊疗顶级医院≥40个经过临床验证的诊断、治疗、检查方案。

3.3用户开放系统：系统具有用户自开发诊疗方案功能。用户可数字输入自设和修改诊断、治疗、检查方案。

3.4所有方案可预览、修改、存档、打印和数据计算分析研判（眼图的方向、个数、频率、快慢相速度、持续时间、左右对比、时间常数等量化数据）。

3.5诊断、治疗、检查的全部过程，包括患者基本信息，采用的运动模式，原始数据、视频、眼震曲线均可存档、调研回放、备份。

3.6运动轨迹（速度）、体位、耳蜗位置同步显示。

（四）眼震曲线：

4.1可自动数据计算、分析、研判眼震的慢相、快相速度，方向、个数、频率，持续时间、时间常数。可分析相位、增益及对比数据，可显示、打印对比图及各项数据、结论。

4.2可分析水平及垂直眼震，可辨别分析旋转型眼震。眼震分析显示标度可调整。

★4.3速度阶梯试验、 SHAT（正弦谐波试验）、旋转急停实验时可显示对比图、叶型图等，可分析相位、增益及对比数据。

4.4眼震曲线描记可回放，分析结果、图形均可打印。

4.5眼震慢相速度分辨率：0.1 度/秒。线性误差<5%。

4.6眼震曲线的显示比例可以任意调整，眼震分析显示标度可调整。

（五）功能要求：

5.1具有头位转换器：头位直立/前倾30゜可自动转换调整，用于前庭功能检测。

5.2功能运动模式：角度模式、速度模式、加速度模式、摆动模式共四种。数字输入控制，双轴可持续联动旋转。

5.3前庭功能检测：可做转椅急停试验、速度阶梯试验、正弦摆动试验、正弦谐波试验（SHAT）、阻尼试验等。

5.4前庭康复：能够对晕动症（晕车、晕船、晕机、恐高）的诊断和治疗，对前庭功能的康复训练。

（六）运动控制：

6.1主轴和辅轴可两轴三维运动。

6.2角度模式：控制转椅转动一定角度，方向、角度、时间、加减速度均可数字输入

6.3速度模式：控制转椅转动到一定速度再减速到静止，方向、加速度、最大速度、转动时间、加减速度均可数字输入。

6.4正旋摆动模式：正弦谐波试验（SHAT），阻尼试验等。方向、角度、振幅、次数、摆动时间、摆动频率、加减速度均可数字输入。

（七）安装条件：无特殊场地和用电要求，与国家建筑物承重要求和配电兼容。无放射、无排污。

（八）安全应急装置：

8.1指示灯：3 个双色指示灯，实时指示系统各部分状态

8.2诊疗台设有自动感应触发开关，设备转动时，如有外来物体进入诊疗台区域，自动启动触发开关，使设备旋转轴立即停止转动。

8.3具备主轴自锁功能。

8.4具备安全杠手动按钮。

8.5主辅轴回位自动和手动开关。

8.6整机配有 UPS 不间断电源外另配有应急电源（双保护电源，包括主机和工作站）。

培训：除采购地现场培训外，由采购人指定在眩晕诊疗领域国内公认知名顶尖的医院和专家进行进修培训。

标准配置单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 控制台 | 1台 |
| 工作站一套 | 微型计算机 | 1台 |
|  | 激光打印机 | 1台 |
|  | 液晶显示器 | 2台 |
|  | 不间断电源 | 1台 |
|  | 配套桌椅 | 按需配置 |
| 3 | 眼罩 | 1部 |
| 4 | 使用维护说明书 | 1本 |
| 5 | 合格证 | 1张 |
| 6 | 保修单 | 1份 |
| 7 | 眼罩海绵 | 100个 |
| 8 | 头垫海绵 | 50个 |
| 9 | 儿童座椅 | 1台 |
| 10 | 坐垫 | 2个 |
| 11 | 头枕 | 5个 |
| 12 | 保险丝 | 4根 |
| 13 | 眼震功能软件模块 | 1台 |