洛阳市中心医院伊滨院区骨科

一体化移动式C形臂X射线机技术要求

- 项目基本情况

1、项目名称：洛阳市中心医院伊滨院区骨科一体化移动式C形臂X射线机技术要求

2、数    量：一套

3、预算：127万/套

三、技术参数要求：

- 1、功能说明：

- 满足但不限于诸如骨科、创伤外科、关节外科、脊柱外科、神经外科、泌尿外科等多学科手术进行X射线透视及摄影。

- 2、配置要求：

- 所投设备的配置应包含：平板探测器、C臂机架、内置式UPS不间断电源、图像采集工作站及软件处理系统及C臂主机；配置防护用品包含：铅屏风1套、铅衣5套、铅围脖5套、铅帽5套等

3、主要技术规格及系统概述：

- 1、核心参数要求:（本项应逐条提供证明材料）

1.1、整机稳定性要求：平板探测器、机架结构、图像采集工作站及软件处理系统与C臂主机制造商为同一品牌。

1.2、整机结构设计：设备采用一体化紧凑移动式设计。

1.3、高压发生器功率：设备高频高压发生器额定输出功率≥5kW。

1.4、动态平板探测器参数：配备医用动态平板探测器，有效成像视野尺寸≥30cm×30cm，图像采集矩阵≥2048×2048，图像采集深度≥16bit。

1.5、X射线球管配置：采用旋转阳极双焦点医用球管，小焦点≤0.3mm，满足精细骨质、微小结构高清成像；大焦点≤0.6mm。

1.6、C臂机架尺寸参数：C形臂有效开口宽度≥85cm，有效弧深≥70cm。

1.7、医用监视器配置：配备医用专业高清监视器，屏幕尺寸≥27英寸，物理分辨率≥3840×2160，屏幕亮度≥1000cd/m²。

1.8、断电续航配置：设备配备不间断供电系统，断电后可持续稳定供电≥10分钟。

1.9、低剂量成像功能：设备内置专用儿童低剂量成像模式，针对儿童人体组织特性优化射线输出参数，在保障临床诊断成像清晰度的前提下，有效降低辐射剂量，适配儿童骨科检查及手术使用。

2、普通技术参数表述：（可不提供技术支持资料，但需如实描述所投产品的技术参数和性能，不得完全复制粘贴本项参数表述）

2.1、探测器像素规格：动态平板探测器单像素尺寸≤150μm。

2.2、发生器结构设计：高压发生器与X射线球管采用一体化集成设计。

2.3、发生器工作频率：高压发生器最小逆变频率≤40kHz。

2.4、管电压输出范围：设备最大输出管电压≥120kV。

2.5、激光定位功能：设备集成高精度激光定位装置。

2.6、管电流输出参数：设备最大数字点片管电流≥100mA，最大脉冲透视管电流≥32mA。

2.7、球管热容量：X射线球管最大阳极热容量≥200kHU。

2.8、监视器调节功能：系统监视器支持多角度调节，可倾斜、旋转调节角度≥±60°。

2.9、监视器支臂参数：监视器搭载≥5轴万向调节旋臂，监视器升降行程≥±20cm，支臂中心轴旋转角度≥±180°，全方位无死角调节。

2.10、机架触控屏配置：设备配备≥15.6英寸医用触控操作屏，触控灵敏、操作便捷，触控屏幕可旋转角度≥±180°。

2.11、C臂机架运动角度：C臂机架系统轨道旋转角度≥150°，轴向旋转角度≥±180°，左右摆角≥±15°。

2.12、图像降噪功能：设备搭载多级动态降噪系统，实时动态降噪档位≥5级可调。

2.13、智能窗宽窗位功能：具备手动调节窗宽窗位功能，同时具备智能自适应窗宽窗位校准，可自动优化画面明暗、灰度层次，适配不同骨质、软组织成像对比度需求。

2.14、智能成像探测功能：具备全视野动态物体探测功能，可自动识别术野物体、捕捉运动轨迹及运动速度，动态优化成像参数，保障运动状态下画面清晰稳定，无拖影、模糊现象。

2.15、智能图像后处理功能：内置智能金属校正、心胸比数字测量、数字电影采集与录像功能，可自动修正骨科植入物造成的图像伪影，支持术中数据精准测量、手术过程录制存档，满足临床诊疗及教学需求。

2.16、专科测量功能：具备脊柱侧弯Cobb角专业测量功能，适配骨科脊柱畸形筛查、手术矫正评估、术后复查测量等临床场景，满足骨科专科诊疗需求。

2.17、图像存储参数：数字图像处理存储深度≥16bit，图像灰度信息完整、细节留存度高，满足医用高清成像、病历存档、影像复盘的专业要求。

2.18、数据接口配置：设备标配标准DICOM 3.0数据接口及配套处理软件，支持图像数据发送、本地存储、工作列表调用、打印输出等功能，可无缝对接医院PACS、HIS系统，适配科室数字化网络管理需求。