[bookmark: _GoBack]附件1
设备需求清单9  编号：ZXYYDY2026009
	编号
	ZXYYDY2026009
	使用科室
	[bookmark: OLE_LINK1]伊滨泌尿外科住院

	序号
	设备名称
	数量
	预算价(万元）
	设备功能和技术需求/配置

	1
	4K腹腔镜摄像系统及泌尿内镜
	1
	140
	见调研参数偏离表

	2
	激光治疗机
	1
	90
	见调研参数偏离表

	3
	前列腺等离子手术系统（切除、粉碎、摄像）
	1
	120
	见调研参数偏离表

	基本要求
	1、 满足医院要求，提供交钥匙工程。
2、 报价含货物、标准附件、备品备件、维护保养包、专用工具、图纸资料、培训、软件升级、技术服务，仓储、运输、装卸、搬运、保险、税金、代理服务费，货到就位以及安装调试、检测、试运行、售后保修及配套服务等；
3、 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝免费对接；
4、 质保期：自设备验收合格之日起整机质保不少于三年（含附件或第三方产品）
5、 质保标准：提供原厂（制造商）售后服务。售后服务机构应为所投产品原厂（制造商）或原厂（制造商）委托或官方的售后服务代理商。
6、 付款方式：合同生效、货到安装、调试、验收合格、入库后付合同总价款的70%，半年后付合同总价款的20%，一年后无质量及售后等问题付清剩余款项（无息）。




附件2
洛阳市中心医院伊滨院区2026年医疗设备市场调研报名资料清单（参照以下格式）

封皮：


公司名称：




联系人：




联系电话：


邮箱号码:

时   间：





（目录）
洛阳市中心医院伊滨院区2026年医疗设备市场调研报名资料清单
一、报名表：填写洛阳市中心医院伊滨院区医疗设备市场调研报名表（注：报名多个设备的请按设备分别按顺序提供二至九条资料）
二、生产厂家证件（原件扫描件盖章）：医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证或备案凭证
三、代理商证件（原件扫描件盖章）：医疗器械经营许可证或备案凭证 
四、授权书（原件盖章）：
（1）厂家给代理公司的授权书
（2）法人授权书
（3）法人及被授权人身份证复印件
五、医疗设备产品注册证（原件扫描件盖章）
六、产品彩页
七、产品业绩材料：近3年的3份及以上同品牌同型号合同原件扫描件（合同内容应包含设备名称、规格型号、价格、配置及质保等信息，洛阳市内、河南省三甲医院优先）
八、产品报价表：填写洛阳市中心医院伊滨院区设备市场调研供应商产品方案报价单
九、产品技术参数和配置清单：填写洛阳市中心医院伊滨院区设备市场调研产品技术参数和配置清单及与本调研所述设备功能和技术需求/配置的偏离表。
注：
1、报名多个设备的请按设备分别按顺序提供二至九条资料。
2、以上调研报名资料请按项目打包，统一命名为“调研项目编号+公司名称”发送至邮箱：shenshequan@163.com。


一、洛阳市中心医院伊滨院区医疗设备市场调研报名表
	设备需求清单编号
	ZXYYDY2026008

	供应商名称
	

	供应商性质
	□生产厂家        □代理商       □建筑商      □其他

	生产/经营许可证号
	

	被授权人
	
	联系电话
	
	电子邮箱
	

	设备名称
（注册证名称）
	注册证号
	品牌
生产厂家
	规格型号
	整机质保期
	使用期限

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	其他需要说明的内容
	


备注：本表为供应商报名信息模版，可自行增减行数，所有内容必须填写，设备名称、品牌型号与医疗器械注册证保持一致，若报名多套项目，请分别填写表格，并按填写对应设备需求清单编号。


2、 生产厂家证件（原件扫描件盖章）：医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证或备案凭证


3、 代理商证件（原件扫描件盖章）：医疗器械经营许可证或备案凭证 



4、 授权书（原件盖章）：
（1）厂家给代理公司的授权书
（2）法人授权书
（3）法人及被授权人身份证复印件
5、 医疗设备产品注册证（原件扫描件盖章）

6、 产品彩页（按推荐产品逐一提供）
7、 产品业绩材料：近3年的3份及以上同品牌同型号合同原件扫描件（合同内容应包含设备名称、规格型号、价格、配置及质保等信息，洛阳市内、河南省三甲医院优先）

8、 产品报价表：填写洛阳市中心医院伊滨院区设备市场调研供应商产品方案报价单




洛阳市中心医院伊滨院区设备市场调研供应商产品方案报价单(参照以下格式)

	设备名称
（产品注册证名称）
	品牌/生产厂家
	规格型号
	报价（万/套）
	质保期（年）
	标准配置及第三方产品

	产品1 
	西门子
	YIso
	100
	5
	主要配置：
双立柱1套
高压发生器1
平板探测器1套
诊断床1套
胸片架1套
第三方产品：
影像工作站1套
防护用品1套等

	产品2
	
	
	
	
	

	产品3
	
	
	
	
	

	以上设备是否需要使用专用耗材或试剂
需要 □不需要
	如有专用耗材或试剂请在此行分别注明名称及价格

	除产品标准配置方案以外可选配增加的配置及报价
	

	联系人
	
	联系电话
	
	邮箱
	


公司名称（签章）：                                         

日    期：   2026 年 5  月 5  日
备注：
1、 本表为供应商报价信息模版，可根据情况自行增减行数。
2、 所有内容必须填写，设备名称、品牌型号与医疗器械注册证保持一致。
3、 若报名多套项目，请分别填写表格。
4、 报价应含设备的供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及配套服务等。



9、 产品技术参数和配置清单：填写洛阳市中心医院伊滨院区设备市场调研产品技术参数和配置清单及与本调研所述设备功能和技术需求/配置的偏离表。

洛阳市中心医院伊滨院区设备市场调研产品技术参数和配置清单
（推荐产品的技术参数和配置清单表）
	设备名称：                       品牌/生产厂家：                      型号：

	备注：
1. 本表为供应商推荐产品的技术参数和配置清单信息模版，可根据情况自行增减行数。
2. 所有内容必须填写，设备名称、品牌及型号等必须与技术参数市场调研报名表中保持一致。
3. 若报名多个设备，请分别填写表格。
4. 核心参数为满足招标预算的前提下，最能符合设备功能和档次需求（设备招标最低要求，性价比最优，作为实质性符合性条件，既能满足医院实际需求，又能防止低价中标，但是需同时满足三家以上）。

	序号
	参数具体描述（分类分项分别填写）
	是否独家
	是否核心参数
	有几家满足
具体满足品牌及型号

	
	
	是 □否
	是 □否
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


公司名称（签章）：                                         
日    期：   2026 年 5  月 5  日



调研参数偏离表1
	设备名称：  4K腹腔镜摄像系统及泌尿内镜 品牌/生产厂家：             型号：

	备注：
1、本调研所述的设备功能和技术需求/配置无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医疗设备市场调研参考所用。
2、设备名称、品牌及型号等必须与技术参数市场调研报名表中保持一致。
3、推荐产品中有此设备的务必填写此表，以下内容逐一填写“符合情况”、以及推荐产品对应“该条参数具体内容及数值”，不符合的请在“改进建议”栏注明原因或参数改进意见。
4、此项设备为打包项目，请参与供应商提供以下配置需求的全套产品，分别提供品牌/生产厂家、型号及报价。

	调研所述的设备功能和技术需求/配置
	符合情况
	该条参数具体内容及数值
	改进建议

	一、适用范围：设备为4K腹腔镜摄像系统及泌尿内镜系统，集成4K荧光摄像主机、荧光冷光源、CO₂气腹机、4K荧光腹腔镜、医用高清监视器于一体，支持白光高清成像、荧光显像、多模式图像优化、多镜联合同屏显示，可满足普外、泌尿、胸外、妇科等微创手术高清成像、病灶精准显影需求。
	□符合 □不符合
	
	

	二、系统配置需求：4K内窥镜荧光摄像系统1套、荧光内窥镜冷光源1套、CO₂气腹机1套、腹腔内窥镜（3支）、4K医用高清显示器1台、高频电刀1套、成人电子输尿管镜（2条）、医用可移动台车1台、电子内窥镜图像处理器（1台）、成人光学输尿管镜（2支）、儿童光学输尿管镜（2支）。
	□符合 □不符合
	
	

	三、4K内窥镜荧光摄像系统1套
	□符合 □不符合
	
	

	1、成像芯片：采用医用超高清CMOS传感器，支持真4K超高清图像处理，画面真实、色彩还原精准，满足微创精细手术成像标准。
	□符合 □不符合
	
	

	2、有效分辨率：有效成像像素≥3840×2160，真4K成像规格。
	□符合 □不符合
	
	

	3、成像清晰度：垂直分辨力≥1400线，水平分辨力≥2200线，医用级超高清晰成像。
	□符合 □不符合
	
	

	4、视频输出接口：配备HDMI、3G-SDI、12G-SDI、DP、DVI、CVBS、S-Video等多类接口，支持多路同步输出，适配外接显示、刻录、直播、远程会诊。
	□符合 □不符合
	
	

	★5、音视频输入接口：设备自带3G-SDI、DVI、AUDIO音频视频输入端口，支持外接设备信号接入、多设备融合显示。
	□符合 □不符合
	
	

	6、摄像头兼容能力：主机可适配至少三种规格4K摄像头，兼容手动聚焦、自动聚焦两类摄像手柄，适配不同科室、不同镜体手术需求。
	□符合 □不符合
	
	

	7、聚焦功能：手动调焦摄像头可适配各类常规光学硬镜，旋转调焦环即可精准对焦；自动聚焦摄像头适配标准C接口硬镜，支持一键自动聚焦+手动电动微调，自动聚焦响应时间≤3s，对焦快速精准。
	□符合 □不符合
	
	

	8、摄像头自定义按键：摄像头配备≥4个可编程实体按键，可自定义开启AWB白平衡、录像、截图、图像放大缩小、光源调节、降噪、曝光、锐度、饱和度、对比度、暗场改善、高光抑制、去摩尔纹、图像翻转、除雾、红色抑制、电子染色等≥15项功能，术中一键快捷操作。
	□符合 □不符合
	
	

	★9、光源联动控制功能：摄像主机及摄像头可联动控制医用冷光源，支持术中一键调节光源亮度；可自定义不同手术场景默认亮度参数，切换手术模式时亮度自动适配；白光、荧光模式切换时，可自动启停荧光光源，手术适配性强。
	□符合 □不符合
	
	

	10、光学变焦：设备支持2倍光学变焦，变焦过程画面清晰无失真、无模糊、无画质衰减。
	□符合 □不符合
	
	

	11、防水等级：摄像头整机达到IPX8防水等级，支持浸泡消毒、低温等离子消毒、环氧乙烷消毒，满足手术室院感高频消毒要求。
	□符合 □不符合
	
	

	12、主机核心图像处理功能：设备集成电子放大、过曝光补偿、多级数字降噪、高光抑制、暗区亮度改善、去摩尔纹、智能除雾、图像翻转、画中画、红色抑制、电子染色、双镜联动等全套医用图像优化功能。
	□符合 □不符合
	
	

	13、电子放大调节：图像放大区间1.0X~5.0X，0.1倍步进递增；图像缩小区间0.5X~1.0X，0.1倍步进递减，调节细腻精准，适配精细观察需求。
	□符合 □不符合
	
	

	14、组织泛红抑制：自带手术画面泛红矫正功能，有效消除术中血液、组织反光泛红干扰，画面色彩更标准。
	□符合 □不符合
	
	

	15、电子染色功能：支持细节增强电子染色，有关闭、模式1、模式2、模式3四档可调，可强化病灶、血管、腺体组织边界，便于术中精准识别。
	□符合 □不符合
	
	

	16、高光抑制：可智能抑制术野器械反光、液体镜面过曝区域，还原过亮区域细节。
	□符合 □不符合
	
	

	17、暗区改善：暗区亮度补偿支持关闭、低、中、高三档调节，平衡术野明暗反差。
	□符合 □不符合
	
	

	18、去摩尔纹功能：适配纤维内镜成像，四档可调，有效消除网格波纹干扰，画面更纯净。
	□符合 □不符合
	
	

	19、智能除雾：四档除雾调节，快速消除术中镜体起雾导致的画面模糊问题。
	□符合 □不符合
	
	

	20、图像翻转：支持关闭、水平翻转、垂直翻转、镜像四种模式，适配不同手术体位观察需求。
	□符合 □不符合
	
	

	21、画中画功能：支持局部画面放大画中画显示，可同步观察整体术野与局部细微病灶。
	□符合 □不符合
	
	

	22、预设手术模式：内置≥10种专科手术预设模式，涵盖胸腔镜、腹腔镜、宫腔镜、膀胱镜、关节镜等，可一键切换场景参数，适配多科室手术。
	□符合 □不符合
	
	

	23、数据存储与刻录：支持图像、视频存储至外接U盘或内置硬盘，兼容市面主流品牌外置刻录设备，不限定专属品牌。
	□符合 □不符合
	
	

	24、存储识别功能：主机可自动识别存储介质、显示剩余容量，方便术中资料管理。
	□符合 □不符合
	
	

	25、高清录像：支持3840×2160 4K高清视频录制，可自主选择画质档位。
	□符合 □不符合
	
	

	★26、多镜联合同屏功能：可通过SDI、DVI通用接口实现多设备信号接入、多设备同屏显示，兼容常规开放荧光摄像系统，支持多镜联合手术成像。
	□符合 □不符合
	
	

	27、白平衡模式：具备自动AWB、全自动ATW、手动三种白平衡模式，适配不同光照、不同组织成像环境。
	□符合 □不符合
	
	

	28、医用成像等级：设备达到CF安全等级，可安全用于肝、肾、心脏、腹腔等各类常规及复杂腔镜手术。
	□符合 □不符合
	
	

	29、荧光基础功能：支持白光与荧光图像叠加，可自定义融合色彩、调节荧光灵敏度、梯度荧光显示，病灶显影层次丰富。
	□符合 □不符合
	
	

	★30、四画面分屏显示：支持四分屏同步显示，可同时展示彩色白光图像、黑白荧光图像、自定义彩色荧光图像、梯度伪彩荧光图像。
	□符合 □不符合
	
	

	31、荧光色彩种类：彩色荧光模式≥4种，包含深蓝、浅蓝、深绿、浅绿、湖蓝等常用医用色系。
	□符合 □不符合
	
	

	32、梯度伪彩模式：梯度荧光伪彩模式≥2种，支持彩色底图、灰阶底图切换。
	□符合 □不符合
	
	

	33、屏显循环模式：支持四屏循环、双屏循环≥2种自动循环显示模式。
	□符合 □不符合
	
	

	34、状态图标显示：屏幕右上角实时显示当前成像模式、分屏模式图标，设备状态直观可视。
	□符合 □不符合
	
	

	35、触控操作屏幕：主机配备≥7英寸触控显示屏，操作便捷、参数调节直观。
	□符合 □不符合
	
	

	36、AI智能识别与宽动态功能：搭载AI智能识别算法，可精准识别喉返神经、胰腺、肾动脉、胃肠道息肉等组织；内置WDR宽动态校正技术，自动优化明暗区域画质，成像自然清晰。
	□符合 □不符合
	
	

	四、荧光内窥镜冷光源1套
	□符合 □不符合
	
	

	1、设备为医用专用荧光冷光源，适配常规4K荧光摄像系统，行业通用接口标准。
	□符合 □不符合
	
	

	2、使用寿命：LED光源寿命≥60000小时，LD荧光光源寿命≥20000小时，自带光源损耗预警功能，可提前提示设备维保更换。
	□符合 □不符合
	
	

	3、显色性能：白光显色指数Ra＞90，人体组织色彩还原真实精准。
	□符合 □不符合
	
	

	4、光照通量：光源总光通量≥900lm。
	□符合 □不符合
	
	

	5、色温范围：3000K-7000K大范围可调。
	□符合 □不符合
	
	

	6、接口兼容性：导光束接口为通用标准接口，可适配市面主流品牌医用导光束，无专属绑定限制。
	□符合 □不符合
	
	

	7、亮度调节：支持多级精细化亮度调节，档位均匀、调节顺滑。
	□符合 □不符合
	
	

	8、操作方式：配备≥7英寸触控屏幕，触控操作、参数可视化显示。
	□符合 □不符合
	
	

	★9、主机联动功能：光源可与荧光摄像系统联动，支持摄像头、摄像主机一键调节光源亮度；可自定义不同手术场景关联亮度参数，切换手术模式时亮度自动适配；白光、荧光工作模式切换过程中，可自动启停荧光光源，适配各类微创手术场景，提升手术智能化程度。
	□符合 □不符合
	
	

	10、导光束防误启功能：具备导光束插拔检测机制，未正常插入导光束时，荧光光源无法点亮，避免空转损耗设备、保障设备使用安全。
	□符合 □不符合
	
	

	11、激光安全等级：设备激光分类为3R级，符合医用激光安全标准，术中使用安全可靠。
	□符合 □不符合
	
	

	五、二氧化碳气腹机1套
	□符合 □不符合
	
	

	1、设备为医用专用CO₂气腹机，适配各类腔镜微创手术，采用行业通用通讯及接口标准，可兼容市面主流腔镜设备，无品牌绑定限制。
	□符合 □不符合
	
	

	2、配套专用气腹管路，支持132℃高温高压灭菌，可反复消毒使用，符合手术室院感管控标准。
	□符合 □不符合
	
	

	3、标配专用二氧化碳连接接头，适配医用标准气源接口，连接稳固、气密性佳。
	□符合 □不符合
	
	

	4、内置整机开机自检程序，开机自动检测设备气压、管路、传感器等核心模块，异常自动预警。
	□符合 □不符合
	
	

	5、支持气体流量、腔内压力动态实时数字显示，运行参数可视化，便于医生实时把控手术状态。
	□符合 □不符合
	
	

	6、运行参数：最大供气流量40L/min，流量调节范围10L/min-40L/min，调节精度1L/min；压力设定范围5-25mmHg，压力调节精度1mmHg，参数调节精准适配不同手术需求。
	□符合 □不符合
	
	

	7、内置高压、低压双工作模式，可根据腹腔手术、浅表腔镜手术不同场景一键切换。
	□符合 □不符合
	
	

	8、具备完善安全防护系统，搭载声、光、文字三重报警机制；内置过压保护、自动泄压功能，腹腔压力超标时可快速自动排气，杜绝高压损伤风险。
	□符合 □不符合
	
	

	9、自带CO₂气体消耗量统计功能，可实时数值展示耗气量，便于科室耗材统计与设备运维管理。
	□符合 □不符合
	
	

	六、腹腔内窥镜（3支）
	□符合 □不符合
	
	

	1、镜体为医用超高清荧光腹腔镜，通用标准化结构设计，适配市面主流4K荧光摄像系统，无品牌专属限制。
	□符合 □不符合
	
	

	2、规格参数：镜体直径10mm，有效工作长度≥330mm。
	□符合 □不符合
	
	

	3、光学视野：视向角≥30°，视场角≥75°。
	□符合 □不符合
	
	

	★4、光学清晰度：视场中心角分辨力≥8c/°。
	□符合 □不符合
	
	

	5、光学性能：镜片对白光、荧光光源均具备高透光率，白光成像真实、荧光显影灵敏，病灶识别精准。
	□符合 □不符合
	
	

	6、耐高温性能：可耐受132℃高温灭菌。
	□符合 □不符合
	
	

	7、消毒方式：支持浸泡消毒、高温高压蒸煮、低温等离子消毒等多种医用消毒方式。
	□符合 □不符合
	
	

	8、镜体工艺：采用蓝宝石镜片+高端柱状透镜技术，三层管体防护结构，机械强度高、耐用性强；具备超高光学显色性与画面亮度，中心及边缘成像分辨率均衡、景深超大，最大限度降低图像畸变，适配高精度微创手术。
	□符合 □不符合
	
	

	七、4K医用高清显示器1台
	□符合 □不符合
	
	

	1、屏幕尺寸：32英寸医用专业手术显示器。
	□符合 □不符合
	
	

	2、物理分辨率：3840×2160真4K超高清。
	□符合 □不符合
	
	

	3、屏幕比例：16:9医用标准宽屏。
	□符合 □不符合
	
	

	4、可视角度：水平、垂直可视角度均为178°。
	□符合 □不符合
	
	

	5、对比度：1500:1。
	□符合 □不符合
	
	

	6、屏幕亮度：850cd/m²。
	□符合 □不符合
	
	

	7、输入接口：配备HDMI、DP、DVI、12G-SDI、4路3G-SDI、HD-SDI等多类医用高速接口，兼容性极强。
	□符合 □不符合
	
	

	8、输出接口：支持HDMI、12G-SDI、4路3G-SDI、HD-SDI信号输出，可同步外接多设备显示、录制。
	□符合 □不符合
	
	

	9、色域标准：同时支持BT.709、BT.2020双色域模式，精准还原人体组织真实色彩，满足医用高清成像色彩标准。
	□符合 □不符合
	
	

	八、高频电刀1套
	□符合 □不符合
	
	

	1、工作电源：AC220V±10%，额定频率50HZ，适配医院常规供电系统。
	□符合 □不符合
	
	

	2、工作模式配置
	□符合 □不符合
	
	

	2.1 纯切模式：支持最大功率稳定切割，适配各类组织快速切开手术。
	□符合 □不符合
	
	

	★2.2 混切模式：配备3档可调模式（混切1、混切2、混切3），采用切凝一体化设计，切割同时同步凝血，兼顾手术效率与止血效果，适配不同厚度、不同硬度组织切割。
	□符合 □不符合
	
	

	★2.3 单极电凝模式：内置强凝、点凝、喷凝3种专业凝血模式，可根据出血面积、出血速度灵活切换，适配浅表、深部、点状、片状出血止血需求。
	□符合 □不符合
	
	

	★2.4 双极电凝模式：低功率精细双极凝血，配备2种工作模式，作用范围仅局限于双极镊两端，对周边正常组织热损伤极小，适配精细微创止血手术。
	□符合 □不符合
	
	

	3、工作频率：475KHZ±10%。
	□符合 □不符合
	
	

	4、核心性能指标
	□符合 □不符合
	
	

	4.1 具备自动电压稳压调节功能。
	□符合 □不符合
	
	

	4.2 纯切功率：1-300W（负载≥500Ω），1W连续精细可调，档位精准。
	□符合 □不符合
	
	

	4.3 混切1功率：1-150W（负载≥500Ω），1W步进连续可调。
	□符合 □不符合
	
	

	4.4 混切2功率：1-200W（负载≥500Ω），1W步进连续可调。
	□符合 □不符合
	
	

	4.5 混切3功率：1-250W（负载≥500Ω），1W步进连续可调。
	□符合 □不符合
	
	

	4.6 单极凝血功率参数：喷凝1-120W、强凝1-100W、点凝1-100W（负载均≥500Ω），全档位1W连续可调。
	□符合 □不符合
	
	

	4.7 双极凝血功率参数：双极1模式1-70W、双极2模式1-100W，1W精准步进调节，适配显微、泌尿、妇产、五官等精细手术小血管闭合（直径＜4mm）。
	□符合 □不符合
	
	

	4.8 安全性能：单极模式高频漏电流≤100mA。
	□符合 □不符合
	
	

	4.9 显示方式：高清LED数字显示功率、工作模式、运行状态，参数直观清晰。
	□符合 □不符合
	
	

	4.10 调节方式：防水耐磨按键调节。
	□符合 □不符合
	
	

	★4.11 参数记忆功能：可自动记忆上次手术输出参数，开机自动复原；支持额外存储一组自定义常用参数，术中一键调取，提升手术效率。
	□符合 □不符合
	
	

	5、智能控制与安全功能
	□符合 □不符合
	
	

	5.1 整机开机全自动自检，故障异常声光双重报警。
	□符合 □不符合
	
	

	★5.2 负极板回路智能检测系统：实时监测负极板贴合状态、回路完整性，异常时自动切断功率输出，排灯可视化监测状态，杜绝负极板灼伤风险。
	□符合 □不符合
	
	

	5.3 支持手控、脚控双模式输出，工作过程伴随可调音量声光提示。
	□符合 □不符合
	
	

	★6、模式自动切换：单、双极工作模式可术中自动转化。
	□符合 □不符合
	
	

	7、散热设计：无风扇封闭式散热结构。
	□符合 □不符合
	
	

	8、安全合规：整机严格符合GB9706.1-2007医用电气通用标准、GB9706.4-2009高频手术设备专用安全标准。
	□符合 □不符合
	
	

	9、配套配置：标配多规格医用手术电极，适配各类外科手术操作。
	□符合 □不符合
	
	

	10、整机功耗：整机最大输入功率≤1250VA。
	□符合 □不符合
	
	

	九、成人电子输尿管镜（2条）
	□符合 □不符合
	
	

	★1、视向角：0°直视设计。
	□符合 □不符合
	
	

	2、视场角：≥110°超大广角。
	□符合 □不符合
	
	

	3、有效工作长度：430mm。
	□符合 □不符合
	
	

	4、镜体规格：提供8.0/9.8Fr、6.0/7.5Fr双规格镜体。
	□符合 □不符合
	
	

	★5、出水结构：采用双出水口设计，冲洗效率高、术野清洁速度快；阀芯采用医用PEEK高分子材料，耐腐蚀、易拆装，用户可自主更换维护，降低运维成本。
	□符合 □不符合
	
	

	★6、镜体结构：双独立器械通道设计，可同时兼容冲洗、取石、活检、碎石操作；镜体与视频数据线分体式可拆卸设计，可单独消毒、单独更换，大幅延长设备整体使用寿命。
	□符合 □不符合
	
	

	7、器械通道规格：标配5Fr大器械通道，可适配各类常规泌尿外科手术器械。
	□符合 □不符合
	
	

	★8、设备使用寿命：整机设计使用年限≥6年。
	□符合 □不符合
	
	

	9、镜身性能：半硬式镜身，支持15°自由偏转弯曲，弯曲过程成像无变形、无模糊，适配尿路弯曲腔道探查。
	□符合 □不符合
	
	

	10、核心参数统一：工作长度430mm，多规格镜体适配成人手术通用操作深度。
	□符合 □不符合
	
	

	11、光学参数：视向角0°、视场角≥110°。
	□符合 □不符合
	
	

	十、电子内窥镜图像处理器（1台）
	□符合 □不符合
	
	

	★1、设备兼容性：图像处理器通用性强，可完美兼容一次性输尿管内窥镜导管、电子输尿管肾盂镜、硬性电子输尿管肾镜等多类泌尿内镜设备，一机多用、拓展性强。
	□符合 □不符合
	
	

	2、光源调节：内置6级均匀亮度调节档位。
	□符合 □不符合
	
	

	3、图像放大功能：支持1.0X、1.5X、2.0X、2.5X、3.0X五档数字放大。
	□符合 □不符合
	
	

	4、数据存储功能：标配高速USB存储接口，可外接U盘存储术中图像、视频；图片存储格式为通用JPG，视频为AVI通用格式。
	□符合 □不符合
	
	

	5、电气安全：整机符合GB 9706.1-2007、GB 9706.19-2000医用电气安全标准。
	□符合 □不符合
	
	

	★6、设备使用寿命：整机设计使用年限≥6年。
	□符合 □不符合
	
	

	十一、医用可移动台车1台
	□符合 □不符合
	
	

	十二、成人光学输尿管镜（2支）
	□符合 □不符合
	
	

	1、镜体外径：8Fr-9.8Fr标准规格。
	□符合 □不符合
	
	

	2、有效工作长度：430mm。
	□符合 □不符合
	
	

	3、有效景深范围：2～50mm。
	□符合 □不符合
	
	

	4、有效光度率：≥1000（cd/m²/lm）。
	□符合 □不符合
	
	

	5、器械适配：支持5Fr单器械或2*3Fr双器械同时操作，可满足碎石、取石、活检、切开等多类手术操作。
	□符合 □不符合
	
	

	6、光缆适配：标配通用转换接头，可适配市面主流医用冷光源设备，无品牌绑定限制。
	□符合 □不符合
	
	

	7、通用接口：光缆接头兼容WOLF、STORZ、OLYMPUS、ACMI等主流品牌光源系统。
	□符合 □不符合
	
	

	8、配套器械：配备专用消毒盒2个、活检钳2把、异物钳2把，满足常规检查及微创手术配套需求。
	□符合 □不符合
	
	

	十三、儿童光学输尿管镜（2支）
	□符合 □不符合
	
	

	1、工作长度：43cm。
	□符合 □不符合
	
	

	2、镜体规格：末端最大直径≤6.5Fr，镜体渐变增粗设计，整体外径≤7-9.9Fr。
	□符合 □不符合
	
	

	3、器械适配：可兼容4Fr小型精细手术器械。
	□符合 □不符合
	
	

	4、光学视野：视向角≤6°。
	□符合 □不符合
	
	

	5、人性化设计：镜体末端无创圆润设计。
	□符合 □不符合
	
	

	6、配套器械：配备专用消毒盒2个、活检钳2把、异物钳2把，满足儿童泌尿常规手术需求。
	□符合 □不符合
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调研参数偏离表2
	设备名称：  激光治疗机   品牌/生产厂家：             型号：

	备注：
1、本调研所述的设备功能和技术需求/配置无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医疗设备市场调研参考所用。
2、设备名称、品牌及型号等必须与技术参数市场调研报名表中保持一致。
3、推荐产品中有此设备的务必填写此表，以下内容逐一填写“符合情况”、以及推荐产品对应“该条参数具体内容及数值”，不符合的请在“改进建议”栏注明原因或参数改进意见。

	调研所述的设备功能和技术需求/配置
	符合情况
	该条参数具体内容及数值
	改进建议

	1、设备配置需求
1.1、激光主机：1套
1.2、专用脚踏开关：1个
1.3、设备联锁装置：1个
1.4、专用电源线：1根
1.5、设备熔断器：4个
1.6、激光防护防爆屏：1盒
1.7、产品说明书：1本
1.8、设备快速操作说明：1本
1.9、产品保修卡：1个
1.10、产品合格证：1个
1.11、医用激光光纤：15根
1.12、光纤剥离器：3套
1.13、光纤切割刀：3把
1.14、光纤端面检测仪：1个
1.15、激光剜除镜：2套
1.16、专用激光台车：1个
	□符合 □不符合
	
	

	2、注册证适配性：产品医疗器械注册证批准适用范围包含泌尿外科结石粉碎治疗及良性前列腺增生组织汽化、凝固治疗，满足泌尿外科常规手术临床应用需求。
	□符合 □不符合
	
	

	3、光纤适配通用性：激光设备注册证结构组成中，不限定光纤、导光系统具体型号规格，可适配市面通用医用激光光纤，无光纤专属绑定限制，临床耗材选择范围广、使用成本低。
	□符合 □不符合
	
	

	4、光纤接口布局：设备激光光纤连接口设置于设备正面，符合术中操作习惯，可有效避免术中光纤弯折、挤压、断裂，保障手术连续稳定开展，投标需提供设备实物照片佐证。
	□符合 □不符合
	
	

	5、设备运行模式：支持激光连续运行工作模式，可满足长时间、高负荷泌尿外科手术需求，运行稳定无间断停机故障，投标需提供设备铭牌照片、检测报告或原厂技术资料佐证。
	□符合 □不符合
	
	

	6、脉冲连续输出功能：设备脉冲工作模式下，支持通过右脚踏开关实现激光连续输出，可快速完成术中凝血操作，提升手术效率、缩短手术时长，投标需提供设备操作屏幕截图佐证。
	□符合 □不符合
	
	

	7、多功能脚踏开关：配备三按键专用手术脚踏开关，术者可通过脚踏中间按键自主切换设备待机、激光发射状态，操作便捷、精准可控，适配术中无菌操作需求，投标需提供脚踏开关实物照片佐证
	□符合 □不符合
	
	

	8、无线脚踏适配功能：设备可兼容适配无线脚踏开关，支持有线、无线双模式切换，规避术中线材缠绕、走位受限问题，手术操作灵活性更高，投标需提供原厂适配佐证资料。
	□符合 □不符合
	
	

	9、光纤感应防护功能：设备光纤接口配备感应式遮板，可实现光纤插拔过程中自动开启、自动关闭，具备防护防尘、防误出光功能，提升设备使用安全性与使用寿命
	□符合 □不符合
	
	

	10、连续输出最小功率：设备激光连续输出最小功率≤5W，低功率输出稳定精准，可满足精细组织汽化、精准凝血操作需求，投标需提供产品上市说明书、原厂技术文件或第三方检测报告佐证
	□符合 □不符合
	
	

	11、脉冲输出最小功率：设备激光脉冲输出最小功率≤2W，超低功率可调，适配精细化微创手术操作，减少正常组织损伤，提升手术安全性，投标需提供产品上市说明书、原厂技术文件或第三方检测报告佐证
	□符合 □不符合
	
	

	12、最小脉冲参数配置：设备最小脉冲能量≤0.05J，最小脉冲频率≤5Hz，参数调节精度高，可适配各类精细微创泌尿外科手术，满足不同病灶、不同组织的精准治疗需求。
	□符合 □不符合
	
	

	13、最大脉冲宽度：设备最大脉冲宽度≥32ms，宽脉冲输出模式可提升组织凝固、止血效果，减少术中出血，优化手术视野，投标需提供产品上市说明书、原厂技术文件或第三方检测报告佐证
	□符合 □不符合
	
	

	14、脉冲宽度多档位调节：设备脉冲宽度调节档位不少于2档，支持短脉宽、中脉宽、长脉宽等多档位可选，可根据结石大小、前列腺增生程度、手术方式灵活切换，适配多场景临床手术需求
	□符合 □不符合
	
	

	15、风冷散热系统：设备采用纯风冷散热方式，无需配置内置循环水系统、压缩机制冷系统，设备结构精简、故障率低、维护便捷，适配手术室常规环境，投标需提供产品上市说明书、原厂技术文件或第三方检测报告佐证
	□符合 □不符合
	
	

	16、电源线配置：设备标配电源线长度≥2.5m，满足手术室设备摆放、术中走位需求，无走线受限问题，投标需提供产品说明书佐证
	□符合 □不符合
	
	

	17、设备使用年限：设备设计使用期限≥10年
	□符合 □不符合
	
	

	18、设备输入功率：设备整机输入功率≤1.0kVA
	□符合 □不符合
	
	

	19、激光波长：设备激光输出波长在1800nm-2100nm区间，适配泌尿外科结石消融、前列腺组织汽化手术临床标准
	□符合 □不符合
	
	

	20、输出模式：设备激光输出模式不少于2种，至少包含脉冲激光输出、连续激光输出两种基础模式，可满足碎石、汽化、凝血、剜除等不同手术操作需求
	□符合 □不符合
	
	

	21、输出功率：设备最大脉冲输出功率≥50W，设备最大激光输出功率≥60W，功率充足，可适配复杂结石、重度前列腺增生等高负荷手术。
	□符合 □不符合
	
	

	22、功率调节精度：激光连续输出功率调节步进为1W，功率调节精准细腻，可实现精细化微创治疗。
	□符合 □不符合
	
	

	23、脉冲能量范围：设备脉冲能量可调范围不低于0.03J-6J，能量调节区间宽泛，适配不同手术场景的能量需求
	□符合 □不符合
	
	

	24、脉冲频率：设备最大脉冲频率≥2200Hz，高频输出可大幅提升碎石、组织汽化效率，缩短手术时间
	□符合 □不符合
	
	

	25、光纤规格适配：设备可适配多种规格医用激光光纤，至少包含200±50μm、550±50μm两种常用规格，满足精准碎石、大面积组织汽化等不同手术需求
	□符合 □不符合
	
	

	26、光纤自动识别功能：设备具备智能光纤自动识别功能，可自动识别接入光纤的规格、参数等信息，自动匹配最优输出参数，无需手动调试，操作便捷、规避参数匹配错误风险。
	□符合 □不符合
	
	

	27、智能监测功能：设备搭载智能监测系统，可实时监测激光器工作温度、运行功率，自动统计总能量输出、累计出光时间等核心数据，支持手术数据溯源、设备运维统计，投标需提供操作界面截图佐证
	□符合 □不符合
	
	

	28、智能故障防护：设备具备完善的故障报警及安全防护功能，当出现功率异常、设备超温等故障时，可自动停止激光输出，同步显示具体故障代码及故障信息，保障手术设备及人员安全
	□符合 □不符合
	
	

	29、操作显示屏：设备配备≥10英寸高清触控操作屏幕，界面清晰、触控灵敏，操作界面简洁直观，便于医护人员快速操作、参数调试
	□符合 □不符合
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调研参数偏离表3
	设备名称： 前列腺等离子手术系统（切除、粉碎、高清摄像）品牌/生产厂家：             型号：

	备注：
1、本调研所述的设备功能和技术需求/配置无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医疗设备市场调研参考所用。
2、设备名称、品牌及型号等必须与技术参数市场调研报名表中保持一致。
3、推荐产品中有此设备的务必填写此表，以下内容逐一填写“符合情况”、以及推荐产品对应“该条参数具体内容及数值”，不符合的请在“改进建议”栏注明原因或参数改进意见。
4、此项设备为打包项目，请参与供应商提供以下配置需求的全套产品，分别提供品牌/生产厂家、型号及报价。

	调研所述的设备功能和技术需求/配置
	符合情况
	该条参数具体内容及数值
	改进建议

	一、设备总体要求：本设备为前列腺等离子手术系统（切除、粉碎、高清摄像），集成4K高清摄像系统、LED冷光源、医用高清监视器、等离子电切主机、成人/儿童电切镜、内窥镜手术动力系统、尿道镜系统于一体，可满足良性前列腺增生、膀胱肿瘤切除、组织粉碎、术中高清成像等泌尿外科常规及微创手术需求。
	□符合 □不符合
	
	

	二、配置需求：4K高清摄录像系统1套、LED医用冷光源1套、4K医用高清监视器1台、医用专用台车1台、等离子电切主机1套、成人前列腺电切镜4套、儿童电切镜1套、内窥镜手术动力系统1套、尿道镜系统1套
	□符合 □不符合
	
	

	三、4K高清摄录像系统1套
	□符合 □不符合
	
	

	1、成像传感器：搭载3组1/3CMOS高清传感器，成像色彩真实、细节还原度高，适配泌尿外科微创精细手术成像需求
	□符合 □不符合
	
	

	2、有效成像像素：3840（H）×2160（V），有效像素不低于829.4万，支持真4K超高清成像
	□符合 □不符合
	
	

	3、成像清晰度：支持2160P高清动态成像，画面流畅无拖影、无卡顿
	□符合 □不符合
	
	

	4、视频输出接口：配备HDMI接口2组、3G-SDI接口多组，多接口同步输出，适配术中显示、录像、直播、外接设备拓展需求
	□符合 □不符合
	
	

	5、医用成像分辨力：≥114LP/mm，医用级高清分辨标准，可清晰识别细微组织、微小病灶及手术器械细节
	□符合 □不符合
	
	

	6、水平分辨率：可达2000线，成像清晰度高，满足微创精细手术可视化需求
	□符合 □不符合
	
	

	7、主机显示：设备前面板配备≥8寸液晶显示屏，可实时同步显示术中成像画面，无需外接监视器即可预览图像
	□符合 □不符合
	
	

	8、数据存储功能：主机配备USB接口，支持术中实时拍照、视频录像、画面存档，方便手术资料留存、教学复盘
	□符合 □不符合
	
	

	9、网络直播功能：设备自带网络视频传输模块，支持手术画面实时网络直播、远程会诊、学术教学
	□符合 □不符合
	
	

	10、移动端适配：主机可适配iPad等移动终端，实时同步传输手术图像，支持移动端实时观看、操作预览
	□符合 □不符合
	
	

	11、图像调节功能：具备图像偏移矫正调节功能，可修正术中画面偏移、畸变问题，保证成像画面规整标准
	□符合 □不符合
	
	

	12、特色成像功能：自带血管强化成像技术，可强化血管组织对比度，清晰区分血管、腺体、病变组织，降低术中误伤风险
	□符合 □不符合
	
	

	13、宽动态功能：搭载WDR宽动态成像技术，可适配术野明暗反差大的场景，平衡画面明暗细节，避免过曝、暗部缺失
	□符合 □不符合
	
	

	14、亮度补偿功能：具备暗区自动亮度补偿、过曝光自动抑制双重功能，全方位优化术中成像画质，适配不同手术环境光线条件
	□符合 □不符合
	
	

	15、摄像头功能：支持术中图像冻结、2.5倍电子放大功能，可精准观察细微病灶、组织边界，辅助精准手术操作
	□符合 □不符合
	
	

	16、自定义遥控功能：摄像头配备4组实体遥控按键，支持自定义≥15种术中常用操作功能，一键快捷操作，提升手术效率
	□符合 □不符合
	
	

	17、防水等级：摄像头整体达到IPX8医用防水等级，支持高温高压灭菌、浸泡消毒，满足院感防控标准
	□符合 □不符合
	
	

	四、LED医用冷光源1套
	□符合 □不符合
	
	

	主机显示：光源主机配备≥7寸LCD液晶显示屏，参数可视化显示，设备运行数据可追溯，方便设备运维管理
	□符合 □不符合
	
	

	光照照度：输出照度≥1100000Lx，光照充足、视野明亮，满足深部腔道手术照明需求
	□符合 □不符合
	
	

	光源色温：标准色温5600K，自然光显色效果，色彩还原真实，无偏色、失真现象
	□符合 □不符合
	
	

	额定功率：光源额定功率100VA，输出稳定，长时间工作无亮度衰减
	□符合 □不符合
	
	

	使用寿命：光源使用寿命≥40000小时，超长使用寿命，降低科室设备运维及耗材更换成本
	□符合 □不符合
	
	

	操作方式：采用LCD轻触式按键操作，灵敏便捷、耐磨耐用，适配手术室高频操作场景
	□符合 □不符合
	
	

	参数还原功能：支持参数一键还原出厂设置，快速复位设备参数，适配不同医生操作习惯
	□符合 □不符合
	
	

	调光模式：配备三种及以上亮度调光方式，可手动、自动、预设档位调节，适配不同手术照明需求
	□符合 □不符合
	
	

	五、4K医用高清监视器1台
	□符合 □不符合
	
	

	屏幕尺寸：≥32英寸医用专业高清显示屏，适配手术室远距离观摩、多人教学观看需求
	□符合 □不符合
	
	

	背光类型：采用LED背光技术，画质均匀、能耗低、使用寿命长
	□符合 □不符合
	
	

	可视角度：水平、垂直可视角度均达178°，无视觉死角，全方位清晰观看手术画面
	□符合 □不符合
	
	

	屏幕分辨率：3840×2160真4K超高清分辨率，成像细节丰富、画质细腻
	□符合 □不符合
	
	

	屏幕比例：16:9标准医用宽屏比例，适配术中动态成像显示标准
	□符合 □不符合
	
	

	色彩显示：支持10.7亿色色彩显示，色彩饱和度高，组织色彩还原真实精准
	□符合 □不符合
	
	

	对比度：静态对比度1000:1，明暗层次分明，病灶与正常组织对比清晰
	□符合 □不符合
	
	

	屏幕亮度：亮度≥700cd/m²，可有效抵御手术室无影灯、环境强光干扰，画面清晰通透
	□符合 □不符合
	
	

	输入端口：配备HDMI、12G-SDI、3G-SDI、DVI-D等多类型输入接口，兼容各类医用摄像设备，拓展性强
	□符合 □不符合
	
	

	六、医用专用台车1台
	□符合 □不符合
	
	

	1、结构配置：五层一体式医用台车，全金属承重结构，承重性能强、稳固耐用
	□符合 □不符合
	
	

	2、主体材质：采用铝合金立柱组合结构，轻量化、耐腐蚀、易清洁，符合手术室院感要求
	□符合 □不符合
	
	

	七、等离子电切主机系统1套
	□符合 □不符合
	
	

	1、适用于泌尿外科良性前列腺增生组织切除、汽化、凝固止血，以及膀胱肿瘤微创切除、病灶消融等手术，满足成人及儿童泌尿外科微创手术临床需求
	□符合 □不符合
	
	

	★2、设备主机、双极电切镜、配套电切环及电极均为正规三类医疗器械，设备整体配套规范，临床使用安全合规，适配公立医院临床准入标准
	□符合 □不符合
	
	

	3、主机具备等离子切割、射频止血双重工作效应，可适配术中精准切割、快速凝血，可配套专用止血钳夹使用，一机多用适配多手术场景
	□符合 □不符合
	
	

	4、设备可适配多款同品牌等离子电极，包含双极粗细环、小环、钩型、铲型、针型、柱型、钳型等常规电极，5、同时配备加长针型、柱型电极，可适配常规输尿管硬镜联合手术，临床适配性广
	□符合 □不符合
	
	

	6、配套电极经医疗器械注册证及产品技术要求明确，可通过内镜钳道完成内镜下微创手术，适配精细化微创操作，创伤小、术后恢复快
	□符合 □不符合
	
	

	7、设备工作频率100KHz，搭载低频超脉冲等离子LSP工作模式，可实现生理盐水介质下精准薄层切割，组织热渗透控制在100μm以内，热损伤范围极小，有效降低术后并发症
	□符合 □不符合
	
	

	8、设备输入功率：520VA，适配医院常规供电环境；250Ω负载条件下，输出电压范围0-316Vrms@100KHZ，主机输出功率0-260W，支持多级分段功率精准输出，适配不同组织切割、凝血需求
	□符合 □不符合
	
	

	9、显示功能：主机面板搭载LED高清显示界面，可实时显示切割消融、凝固止血工作状态、手术时长、设备运行参数、故障警示等信息；设备正常运行显示绿色，故障异常显示红色，状态直观清晰
	□符合 □不符合
	
	

	10、智能自适应功能：可根据术中人体组织特性，自动交替完成切割、凝血工作模式切换，无需人工反复调试，提升手术流畅度
	□符合 □不符合
	
	

	11、智能反馈调节系统：术中可实时反馈组织阻抗、工作温度、热损伤程度、出血状态等数据，自动动态调整输出功率、切割与凝血工作比例，搭载专业热损伤保护系统，最大限度保护正常组织
	□符合 □不符合
	
	

	12、智能识别防护：设备可自动识别适配手术附件、刀头型号，自动匹配最优工作档位，同时具备刀头故障检测功能，异常状态及时预警，规避手术风险
	□符合 □不符合
	
	

	13、儿童手术适配：设备可配套适配18.5FR儿童专用电切镜，可满足儿童泌尿外科微创手术需求，科室适配场景全面
	□符合 □不符合
	
	

	14、 配置清单
等离子能量主机1台、专用脚踏开关1个

	□符合 □不符合
	
	

	八、成人前列腺电切镜（4套）
	□符合 □不符合
	
	

	1、单套配置：
26FR外鞘1支、24FR内鞘1支、操作器1个、内窥镜1支、接头1个、闭孔器1个、霍夫曼冲洗壶2个、专用消毒盒1个

	□符合 □不符合
	
	

	2、外鞘规格：最大插入部外径≤Ø9.0mm，有效工作长度180mm，适配成人尿道及前列腺手术解剖结构
	□符合 □不符合
	
	

	3、镜体参数：镜体外径Ø4mm，视场角60°，视向角30°，视野开阔、成像精准，无视觉盲区
	□符合 □不符合
	
	

	4、观察景深：内窥镜有效观察景深3mm～50mm，可清晰覆盖术中全部操作视野
	□符合 □不符合
	
	

	5、光学性能：放大倍率≥1.5X，目镜罩外径Ø32mm，光缆接头外径Ø10mm，光学成像清晰、适配常规冷光源连接使用
	□符合 □不符合
	
	

	九、儿童电切镜（1套）
	□符合 □不符合
	
	

	1、配置清单
18.5FR外鞘1支、16.5FR内鞘1支、内窥镜1支、操作器1个、接头1个、闭孔器1个、霍夫曼冲洗壶1个、专用消毒盒1个
	□符合 □不符合
	
	

	2、外鞘规格：18.5FR专用儿童外鞘，最大插入部外径≤Ø6.2mm，内鞘直径≤Ø5.7mm，贴合儿童狭小尿道解剖结构，创伤极低
	□符合 □不符合
	
	

	3、工作长度：有效工作长度180mm，适配儿童手术操作深度需求
	□符合 □不符合
	
	

	镜体参数：镜体外径Ø2.9mm，视场角60°、视向角30°，视野清晰开阔，适配儿童微创精细手术
	□符合 □不符合
	
	

	4、观察景深：有效观察景深3mm～50mm，全覆盖术中操作视野
	□符合 □不符合
	
	

	5、光学性能：放大倍率≥1.5X，目镜罩外径Ø32mm，光缆接头外径Ø10mm，成像清晰、适配常规光源设备
	□符合 □不符合
	
	

	十、内窥镜手术动力系统（1套）
	□符合 □不符合
	
	

	1、配置清单
手术动力系统主机1台、刨削手柄1个、一次性刨削刀4个、专用脚踏开关1个、侧视膀胱镜（粉碎镜）1个
	□符合 □不符合
	
	

	2、主机配置：采用刨削一体化专用主机，搭载大尺寸全彩色高清触摸屏，可实时显示手柄型号、运行转速、工作方向，支持屏幕直接完成转速调节、工作模式切换等操作，操作便捷直观
	□符合 □不符合
	
	

	3、运行方式：电机及刀具支持连续旋转、左右往复双向运转，适配前列腺组织粉碎、刨削、清理等多种操作
	□符合 □不符合
	
	

	4、往复档位：往复运行频率分为低、中、高三档可调，适配不同组织硬度、不同手术节奏需求
	□符合 □不符合
	
	

	5、转速参数：常规建议输出转速1500r/min，电机最大承载转速可达80000r/min，转速区间宽泛、适配性强
	□符合 □不符合
	
	

	6、往复转速范围：往复转速200-5000r/min连续可调，精准适配精细化微创操作
	□符合 □不符合
	
	

	7、输出转矩：最大输出转矩≤20mN·m，扭矩适中，避免术中器械损伤组织、器械卡顿
	□符合 □不符合
	
	

	8、负压参数：设备极限负压值≥0.09Mpa，负压吸力充足，可快速吸附术中组织、积液，保持术野清晰
	□符合 □不符合
	
	

	9、抽气速率：瞬间抽气速率≥32L/min，抽吸高效快速，适配高频手术操作
	□符合 □不符合
	
	

	10刀具规格：标配Φ5.0×370mm专用刨削刀具，适配泌尿外科腔内手术操作
	□符合 □不符合
	
	

	11、设备噪音：整机运行噪音≤65dB
	□符合 □不符合
	
	

	★12、多功能专用脚踏开关
	□符合 □不符合
	
	

	1）采用全金属密封式结构，医用防水等级IPX8，可浸泡消毒、高温灭菌，适配手术室院感标准，线缆长度3米，活动范围充足；
	□符合 □不符合
	
	

	2）支持设备启停控制、无极调速功能，可精准调控设备运行转速；
	□符合 □不符合
	
	

	3）具备多模式快速切换功能，可一键切换设备预设工作模式，适配不同手术操作；
	□符合 □不符合
	
	

	4）搭载机械式防误踩装置，有效规避术中误触操作，保障手术安全。
	□符合 □不符合
	
	

	★13、专用刨削手柄（SHB1或同等规格）
	□符合 □不符合
	
	

	1）航空合金机身，高强度耐腐蚀，3米防水专用电缆接头，整体可高温高压灭菌，耐用性强；
	□符合 □不符合
	
	

	2）搭载进口无刷电机，大扭矩、低噪音、低振动，运行稳定，适配长时间连续手术；
	□符合 □不符合
	
	

	3）内置过载保护系统，负载异常时自动停机保护，保护设备及手术安全；
	□符合 □不符合
	
	

	4）采用大流量直通式吸引通道，不易堵塞，自带吸引控制阀门，便于术中清洁维护；
	□符合 □不符合
	
	

	5）适配多款专用刨削刀具，快速锁紧夹头设计，刀具拆装便捷、锁紧牢固，提升手术效率。
	□符合 □不符合
	
	

	十一、尿道镜（1套）
	□符合 □不符合
	
	

	1、内窥镜配置：配备0°、5-30°专用尿道内窥镜各1支，镜体直径4mm，有效工作长度300mm，适配尿道、膀胱腔内检查及微创手术。
	□符合 □不符合
	
	

	2、外鞘适配性：可兼容17Fr、19Fr、20Fr、22Fr、25Fr多规格膀胱镜外鞘，适配不同患者体型及手术需求。
	□符合 □不符合
	
	

	3、设备拓展性：可搭配光学消毒钳、转向镜桥、普通镜桥等配件使用。
	□符合 □不符合
	
	

	4、配套器械：配备活检钳2把、抓钳2把、尿道探子2套、冷切开刀3把、专用消毒盒1个。
	□符合 □不符合
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